疫苗楼流感病毒疫苗车间

袋式过滤器URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗研究二室流感课题组 | 程健曦 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗研究二室流感课题组 | 赵 巍 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	6

5.附件	7

- 1.目的

本URS是一份用于定义疫苗楼流感病毒疫苗车间袋式过滤器的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，产品提供单位按照本公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间袋式过滤器的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究二室流感课题组 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

疫苗楼流感病毒疫苗车间需要4套袋式过滤器，作为尿囊液的澄清过滤使用。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

GMP附件2《确认与验证》（2015版）

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.2其他要求

过滤器钢壳制作必须符合PED97/23/EC标准

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

该过滤器钢壳需安装在疫苗楼流感病毒疫苗车间收获间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1设备的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.2供应商必须给出设备设计选型方案及相应附件设计选型方案，并交给我公司使用部门、质量保证部及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应30℃～32℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：C级区

4.3.6 可用的能源配置

N/A

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。

4.3.7.4不锈钢滤壳材质：

（1）壳体材质：316L不锈钢（1.4404材质）

（2）吊环螺栓和支脚：304不锈钢

（3）密封圈材质：Silicone型EPDM材质

（4）过滤器钢壳必须使用1.4404材质不锈钢制作可以提供最大的耐受性。密封的O型环和垫片满足FDA的要求。

（5）过滤器钢壳内部采用电抛光，抛光度小于0.5 μm。需除去机械抛光工艺中残留的杂质。也可以祛除机械抛光留下的微痕，减少料液接触表面积，降低微生物或污染物的残留，并在不锈钢表面形成抗腐蚀薄膜。过滤器钢壳外部采用电抛光抛光度小于1.6 μm。

（6）过滤器要求使用杯式设计和凸型的钢壳设计，便于清洗和保证过滤器钢壳自由排水。

4.3.7.5单袋式滤壳为筒型带支脚和快放式排气阀，其进出液接口为DN50，滤袋锁紧采用弹簧旋压式。

4.3.7.6标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识及说明；

（6）安全标识。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

工作压力：-1∽30bar

工作温度：0∽80℃

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

N/A

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

工作压力：-1∽30bar

工作温度：0∽80℃

4.6.2电气保护

N/A

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3功能设计及详细设计文件，设计说明、功能说明。

4.7.4图纸：各种验证维护维修等活动所需的电子版及打印版实物图、尺寸图、P&ID图、控制原理图、注释参考、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求。

4.7.5 零配件、部件、元件编号清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备制造文件：材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、制造商检测数据报告、表面抛光度程序及报告、钝化程序及钝化报告、各种标示、风险评估文件。

4.7.7 合格证（对本URS要求合格的相应证明）。

4.7.8部件、备件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.9仪器仪表清单，及相关仪表校验报告及计量证书。

4.7.10设备交付计划表。

4.7.11安全报告。

4.7.12调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.13验证文件：

（1）验证计划

（2）满足GMP及ISPE相关法规的评估文件

（3）设计确认及文件（DQ），

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）追溯矩阵（RTM）

（7）验证总结报告（VSR）

（8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单及大修周期说明。

4.7.16工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）文件

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

5.1 N/A