疫苗楼流感病毒疫苗车间

制冰机URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗研究二室 | 邱阿明 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗研究二室 | 赵 巍 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	4

4.5电气、自动控制要求	5

4.6安全要求	5

4.7文件要求	5

4.8服务要求	6

5.附件	7

- 1.目的

本URS是一份用于定义疫苗楼流感病毒疫苗车间制冰机的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，产品提供单位按照本公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间制冰机的定制与购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究二室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责从生产角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

疫苗楼流感病毒疫苗车间需要购买1台制冰机，用于检定试验。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP法规要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）及附录

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

4.2.2安全及环保要求

满足IEC标准。

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

该制冰机安装在在疫苗楼流感病毒疫苗车间检定间。

4.3.2尺寸要求

4.3.2.1设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.2供应商必须给出设备的选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应30℃~40℃环境。

4.3.5.2工作环境湿度：能适应45%~65%环境。

4.3.5.3工作环境洁净级别：控制区。

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：～220V，50Hz。

4.3.6.2 工作区配置防溅安全电源插座。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

- 4.3.7.3 配有进水管及出水管。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

最大产冰量不小于70kg/24h，最大储冰量不小于30kg。

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：制冰机设计用于单相、220V、50Hz 的操作。

4.4.3.2冷却方式：风冷。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1 制冷剂短缺显示。

4.5.1.2 冰满后能自动停止制冰。

4.5.1.3 缺水显示。

4.5.1.4 减速器电机的正确方向显示 。

4.5.1.5 断水后能自动断电。

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

N/A

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3功能设计及详细设计文件。

4.7.4图纸：实物图；尺寸图；控制原理图、各种测试、维护维修等活动所需的电子版及打印版设备图纸、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求。

4.7.5 零配件、部件、元件编号清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备制造文件：材质报告及合格证、制造商检测数据报告、设备及各组件合格证（对本URS要求合格的相应证明）、各种标示、风险评估文件。

4.7.7部件、备件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.8仪器仪表清单，及相关仪表校验报告及计量证书。

4.7.9设备交付计划表。

4.7.10工厂验收测试（FAT）、现场验收报告（SAT）和安全报告。

4.7.11调试文件：调试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.12使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.13提供设备及其零部件使用寿命清单及大修周期说明。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

5.1 N/A