病毒性疫苗研究一室倒置显微镜URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 病毒性疫苗研究一室 | 杨安纳 |  |  |
| 审核 | 病毒性疫苗研究一室 | 孟胜利 |  |  |
| 审核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批准 | 质量保证部 | 李茜 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	9

4.5电气、自动控制要求	10

4.6安全要求	11

4.7文件要求	11

4.8服务要求	12

5.附件	14

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义倒置显微镜的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导用户方、供应商等各方面人员在倒置显微镜整个生命周期过程中各项活动按要求进行，包括对产品的选型，产品提供单位按照本公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。使所购买的倒置显微镜满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室倒置显微镜的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究一室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

病毒性疫苗研究一室需要请购4台倒置显微镜，用于细胞感染病毒后的显微观察和研究。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

《药品管理法》

4.2.2安全及环保要求

N/A

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

安装于病毒性疫苗研究一室的细胞培养间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1倒置显微镜的尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.2倒置显微镜的尺寸应满足使用需求。

4.3.4地面承重

N/A

4.3.5可用的公用系统

N/A

4.3.6洁净级别及房间环境条件

生物安全二级实验室，实验室温度22-28℃。

4.3.7可用的能源配置

交流电电源: 220～250v 50/60Hz 5.0A

4.3.8外观及材质要求

4.3.8.1倒置显微镜外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.8.2倒置显微镜内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.8.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号及序列号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号。

4.3.8.5仪器必须含有如下部件：

（1）目镜2，物镜4个。

*（2）载物台可放置2层细胞工厂。

*（3）需要配信号转换装置和电脑，照片可以直接在电脑上显示。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

4.4.2.1可保证倒置显微镜连续、安全、可靠运行。

*4.4.3  参数范围

| 光学参数 | 观察头 铰链式三目镜筒(2/8分光)45°倾斜 目镜 大视野广角目镜: WF10X/20(F.N)/1对 物镜 长工作距离平场消色差物镜: LPL 10/0.25 W.D=7.9mm LPL 25/0.40 W.D=5mm LPL 40/0.65 W.D=3mm 长工作距离平场相衬物镜: LPL Ph+ 25/0.40 W.D=5mm 聚光镜 N.A.0.35(W.D.45/102mm) 微调范围 0.002mm 粗调范围 10.0mm 摄像接口 C接口: 1×摄像接筒 照明系统 内置卤钨灯光源, 6V/20W亮度可调 滤色镜 滤色片组(蓝色, 绿色) 相衬环 25×相衬环板 |
| --- | --- |

| 主要参数 | 设备类型 倒置生物显微镜 放大倍率 总放大倍数: 100X-640X 转换器 物镜转换器: 4孔, 滚珠轴承内定位, 有防霉装置 载物台 定式载物台(含压簧片) 机械式载物台(含切片板, 培养皿板) |
| --- | --- |

- 4.5电气、自动控制要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1电气安全应符合GB4793的要求；

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3详细设计选型及技术文件。

4.7.4图纸：实物图；各种安装、确认、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、注释参考、图纸清单等。

4.7.5零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。

4.7.7易损件、备用零部件清单。

4.7.8仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书。

4.7.9设备交付计划表。

4.7.10安全报告。

4.7.11工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。

4.7.12调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.14验证文件：

（1）设计确认及文件（DQ）及评估文件（系统评估、计算机评估、风险评估等）；

（2）安装确认及文件（IQ）；

（3）运行确认及文件（OQ）；

（4）性能确认及文件（PQ）。

（5）设备生产商负责制定设备DQ/IQ/OQ/PQ验证方案并负责DQ/IQ/OQ/PQ验证方案的实施，该验证方案作为设备必备文件。

4.7.15使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.16提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.18文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

（3）设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备应由厂家专业工程师免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对使用人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2使用人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从设备验收合格之日起计算。

4.8.4.2设备主机质保期为一年，一年内免费保修，保修期一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内及时派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

*4.8.4.5 要求设备在签订合同后2个月内到货。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。

4.8.5.4确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.5.5确认验收合格应包含所有附件及备件。

- 5.附件

N/A