抗体研究室无菌管道焊接机用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	……7

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室无菌管道焊接机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室无菌管道焊接机

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- 中国药典2015版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

3.2 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

抗体研究室需购买1台无菌管道焊接机用于抗体研究室单抗生产中管道的连接。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 抗体研究室中试车间C级洁净区大罐培养间 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 无菌管道焊接机的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出无菌管道焊接机选型方案及相应附件配置方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | 设备重量满足工作台面称重要求，轻巧便于移动。 |  | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适应于我公司工作环境温度：5℃-40℃ |  | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：45-65% |  | 关键 |
|  | 适应于我公司洁净级别：C级洁净区 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 交流电电源：110V---230VAC，50/60 Hz，6A。 | 关键 |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面易于清洁，耐腐蚀。 |  | 关键 |
|  | 无菌管道焊接机要标配6.4-31.8mm（热塑管外径）多种不同尺寸管托。 |  | 关键 |
|  | 适合市场上各种热塑管材：C-Flex，PharmaPure，AdvantaFlex，SaniPure BDF 和PharMed 等。 |  | 关键 |
|  | 刀片: 镍铬合金，无涂层 |  | 关键 |
|  | 机身应有铭牌标识（包括厂家、标准、生产时间），设备标识要采用钢印铭牌并固定在可靠、易识别的地方，不要使用胶带式贴牌或喷码式贴牌。 |  | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受7ml/M3过氧化氢熏蒸消毒并能耐受75%酒精消毒剂表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 软管外径：6.4-31.8mm | 关键 |
|  | 焊接周期：300秒以内 | 关键 |
|  | 电源：110V---230VAC，50/60 Hz，6A | 关键 |
| 7.4 | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 能简单快速地满足工艺过程的需求。该装置通过集成电路片来识别每一种尺寸的管托，确保高品质的软管连接，使操作错误的风险降至最小。 | 关键 |  |
|  | 电机马达由微处理器控制，内置红外温度探头，确保可重复性和可验证性。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；P&ID图（至少是控制原理图）；图纸清单。 | 关键 |
|  | 部件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂合格证、出厂测试合格证、相关检测报告、相关材质报告及合格证、必要的相关证书、各种标示。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）选型确认文件，包括风险评估； （2）安装确认及文件（IQ）； （3）运行确认及文件（OQ）； （4）性能确认及文件（PQ）。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |  |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括IQ、OQ、PQ。 |  | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成DQ、IQ、OQ、PQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 |  | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |  |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |  |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |  |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 |  |  |

- 附件

12.1  N/A