包装密封性测试仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	10

10	文件要求	11

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室包装密封性测试仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室包装密封性测试仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 21CFR Part11

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

本系统为包装密封性测试仪系统，用于西林瓶、预充针、安瓿瓶等各种注射剂包装容器的非破坏性检测，设备主要由以下部件组成：密封测试仪主机、测试腔体、安装有21CFR软件的电脑、真空泵、微型流量计、标准品等。满足FDA、欧盟和国内注射剂一致性评价审查的要求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | QC制定位置 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | ★设备尺寸小于400mm ×600mm ×400mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 安装重量 |  |
|  | ★设备重量不超过20kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应15℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括10%～60% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： D级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源供电：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； （5）安全标识； （6）设备标识要采用钢印铭牌并固定在可靠、易识别的地方。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 单样检测过程用时在60秒左右。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 设备原理为双循环真空衰减法。 | 关键 |
|  | 设备原理获得美国FDA的批准认可，要求提供FDA的书面认可文件，且该文件在美国FDA官网可查阅。 | 关键 |
|  | 相关软件符合美国FDA 21 CFR part 11标准。 | 关键 |
|  | 真空压力变化超出预定的配方参数范围，那么将向控制系统自动发出信号，将该参照品划分为不合格品。 | 关键 |
|  | 单样检测过程用时在60秒左右。 | 关键 |
|  | 检测灵敏度≥0.05ccm泄漏率（约2μm泄漏孔径）。 | 关键 |
|  | 设备可检测小容量注射剂（如5ml西林瓶）完全跳塞引起的大漏，需提供检测能力的数据证明。适用于本公司生产的西林瓶包装的小容量注射剂肠道病毒71型灭活疫苗（Vero细胞）（2ml西林瓶、2ml针剂）、伤寒Vi多糖疫苗等疫苗（2ml西林瓶），脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）密封性检测。 | 关键 |
|  | 检漏仪系统包括绝对压力传感器和差压传感器 | 关键 |
|  | 采用ASTM F2338-09推荐的绝对压力传感器进行检测，该传感器不同于相对压力传感器（即负压传感器）。 | 关键 |
|  | 设备需含有ASTM F2338-09中提到的flush功能 | 关键 |
|  | 设备在开机不测样时，内部能始终保持高真空状态，需提供证明 | 关键 |
|  | 设备参与制定真空衰减法ASTM F2338-09，需提供证明 | 关键 |
|  | 配置的测试腔体需确保最佳的灵敏度，腔体性能可经过数据验证。 | 关键 |
|  | 测试腔体需采用符合GMP要求的有机玻璃材质 | 关键 |
|  | 测试腔体更换简便、快速，无需拧螺丝或法兰等复杂操作。 | 关键 |
|  | 测试腔体重量轻，易于搬动和操作。 | 关键 |
|  | 需提供原厂全套方法学验证文件和设备软件验证文件。 | 关键 |
|  | 测试过程动态实时图形显示，需直观明了。 | 关键 |
|  | 国内制药行业该型号设备的客户基数15个以上 | 关键 |
|  | 国内制药客户中需包含政府机构客户至少2个 | 关键 |
|  | 国内制药客户至少有2个重复购买过该设备 | 关键 |
|  | 设备厂家参与制定ASTM标准 | 关键 |
|  | 设备符合的ASTM标准推出时间10年以上，方法成熟度高。 | 关键 |
|  | 设备曾用于起草国内医药行业标准YY/T0681.18，需提供证明 | 关键 |
|  | 采用非破坏性检测方法对盛有药品的西林瓶及其它包装类型进行气漏和液漏检测。 | 关键 |
|  | 检漏机必须对测试总数、“合格”和“不合格”的产品包装分别计数。 | 关键 |
|  | 需要对测试结果定性（符合 = 合格，不符合 = 不合格）。 | 关键 |
|  | 须通过触摸屏面板提供HMI，显示屏内容须易于读取且方便操作人员的访问。 | 关键 |
|  | 设备配置有可模拟不同泄漏率的校验工具---微型流量计，该工具用于方法学验证、剔除标准设定和设备校验。 | 关键 |
|  | 检漏仪需整机校验，并提供整机校验的方法和工具，确保整个检漏系统自身无泄漏。 | 关键 |
|  | 设备应当配置激光打孔阳性样品做辅助验证，激光打孔阳性样品应当提供证书。 | 关键 |
|  | 泄漏标准如需调整时，无需额外采购泄漏标准品。 | 关键 |
|  | 检测样品时，无需使用压缩空气或氮气。 | 关键 |
|  | 制造工艺和所采用的材料符合适用的GMP规范要求，测试腔体材质应为有机玻璃材质。 | 关键 |
|  | 所有与药品包装接触的非钢制部件应采用经FDA批准使用的制药级塑料材质。 | 关键 |
|  | 环境条件对数据影响不大，无需在每次测样时严格控制环境条件（温度、湿度和大气压力），也不需要在每次测样时记录这些环境条件。 | 关键 |
|  | 设备不需要在每次测试前执行“drying”或“purge”的动作。 | 关键 |
|  | 配置无油真空泵 | 关键 |
|  | 真空泵抽真空能力可达绝压0.1到5 mbar。 | 关键 |
|  | 根据用户需求提供不同规格标准检测腔体，标准检测腔体与产品匹配。 | 关键 |
|  | HMI应提供控制检漏机的操作，输入参数和数据。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备具有报警功能，报警提示能让登录的操作人员明白异常情况。操作人员确认该报警并进行处理。当消除报警后，操作人员可以重启系统。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 智能化程度高，数据能有软件自动处理、存储并以不可修改的文本格式导出。能够灵活输入药品名称、批号、规格等信息及方便打印。 | 关键 |
|  | 设备可以储存不同的检验方法，储存方法数量无上限。 | 关键 |
|  | 数据存储在数据库中，任何人无法更改。 | 关键 |
|  | 当修改参数或单次测试时，设备可连接打印机实时打印数据。 | 关键 |
|  | 具有数据备份功能，提供免费的数据恢复服务。 | 关键 |
|  | 原始数据备份时，不存在数据篡改的潜在风险，需提供证明。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 测试报告可以保存在电脑上。 | 关键 |
|  | 具有充分的密码防护等级的7级权限控制:管理员、主管、操作员、备份操作员、审核员、批准员、售后维护人员。 | 关键 |
|  | 每个操作人员必须具有独特的登录名和密码组合，密码不少于6位数。 | 关键 |
|  | 由“管理员”对每个操作人员单独分配访问权限。 | 关键 |
|  | 只有管理员才能够创建和删除权限访问用户。 | 关键 |
|  | 仪器配置的软件应当具有电子签名功能。 | 关键 |
|  | 设备软件需配置审计追踪功能，系统内的所有操作活动可被追踪并记录。审计追踪日志不能被任何人以任何方式删除或修改 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机（包括计算机化系统）运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件（必须包含性能确认报告）、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 提供方法学验证文件 | 关键 |
|  | 提供软件验证文件 | 关键 |
|  | 提供标题为precision and bias的精密度和偏差权威研究报告。 | 关键 |
|  | 方法学验证需在客户现场确认完成，验证过程地点环境不能随意改变，在客户现场相关人员需全程参与监控 | 关键 |
|  | 设备主机现货。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证内容包括IQ/OQ/PQ以及方法学验证。 | 关键 |
|  | 验证时间每个规格不少于3天 | 关键 |
|  | 需提供原厂的PQ验证文件，总页数必须超过10页 | 关键 |
|  | 供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应由经授权的国内工程师提供售后服务 | 关键 |
|  | 针对该型号设备的制药行业国内售后工程师超过5人 | 关键 |
|  | 供应商售后服务价格低 | 关键 |
|  | 供应商在制药行业该型号设备售后服务经验超过15台设备，需提供证明 | 关键 |
|  | 供应商在制药行业该系列设备方法学验证经验超过10次，需提供证明 | 关键 |
|  | 设备维修无需寄到国外，在国内即可完成。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A