质量控制室生物安全柜用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室生物安全柜的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室生物安全柜。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药物临床试验质量管理规范》（现行版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part11

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- YY 0569-2005 中华人民共和国医药行业标准《生物安全柜》

- JG 170-2005 中华人民共和国建筑工业行业标准《生物安全柜》

- 系统描述

质量控制室需购买1台生物安全柜主要用于细胞传代、细胞培养、病毒阳性对照检测等实验。以生物安全柜作为生物安全防护隔离设备，防止有害悬浮微粒、气溶胶的扩散；对操作人员、样品及样品间交叉感染和环境提供安全保护。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合所放置房间布局 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出生物安全柜布局设计方案及相应附件（管道等）设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～80% | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 底座带卫生级橡胶轮，防止损坏地面。四个轮子，其中至少两个以上可锁定。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | / |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | / |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 电源：AC220V,1Ф,50Hz | 关键 |
|  | 功率：2.2KW（含备用插座） | 关键 |
|  | 荧光灯规格及数量：不少于36W×② | 关键 |
|  | 紫外灯规格及数量：不少于 40W×① | 关键 |
|  | 照度：≥650Lx | 关键 |
|  | 排风管口径：直径250mm | 关键 |
|  | 噪音：≤60dB(A) | 关键 |
|  | 箱体检漏：500Pa压力下用皂泡检漏，或压力衰减≤10%（500Pa，30min） | 关键 |
|  | 洁净等级：HEPA:ISO5(100级 Class100)/ULPA:ISO4级（10级 Class10） | 关键 |
|  | 过滤器级别/过滤效率：HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%，@0.12μm | 关键 |
|  | 流入风速： ≥0.5m/s 流入气流平均流速在标准±0.015m/s， 测定点流速与平均流速间不超过±20%或±0.08m/s |  |
|  | 受试产品防护：菌落总数≤5 CFU/次 |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 出风方向为顶出。 | 关键 |
|  | 垂直层流负压机型。100%的空气经过滤后通过排风系统排放。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示操作员信息、操作序列号、下降风速、吸入风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N\A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。 照明和杀菌系统的安全互锁系统。 严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | / |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、拓扑图、架构图、计算机化系统相关图纸、图纸清单 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 设备交付计划表 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 必要的材质清单及材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： - 验证计划 - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 - 设计确认及文件（DQ）， - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 追溯矩阵（RTM） - 验证总结报告（VSR） - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 满足GEP的工程文件交付包 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。 生物安全柜配备高效过滤器检漏的验证接口（发烟接口、浓度检测接口等）。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A