轮状疫苗楼分装车间陶瓷泵用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼分装车间陶瓷灌装泵的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司陶瓷泵。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

分包装室需要购置14套1-5ml规格的陶瓷灌装泵，用于轮状疫苗楼分装车间的星德科分装线轮状疫苗的分装。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 可拆卸式：使用时安装于灌装机上，不用时拆卸后清洗并存放于C级清洗准备间，使用前需要进湿热灭菌柜灭菌。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 应与车间星德科分装线上同规格陶瓷泵尺寸一致，可正常安装到机器上。 | 关键 |
|  | 尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司正常灌装时，环境温度18℃～25℃ | 关键 |
|  | 使用完毕后需要泡碱处理并使用注射用水冲洗，使用前需要进湿热灭菌柜121°C30min以上灭菌 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 陶瓷泵外观应端正，表面光滑，不得有异常凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷； 泵体应有永久和清楚易认的型号、唯一编号标记 | 关键 |
|  | 陶瓷泵陶瓷部分采用符合FDA标准的进口优质陶瓷材料 | 关键 |
|  | 陶瓷泵芯必须使用氧化锆材质 | 关键※ |
|  | 陶瓷主材纯度含量99.6%以上，需要确保陶瓷中的其他微量化合物对人体无害，能够作为药品灌装泵的材料，供应商需要提供材料检测报告 | 关键 |
|  | 陶瓷部分化学性质稳定，不会与制品发生化学反应，不会对制品性状造成不利影响 | 关键 |
|  | 陶瓷为乳白色，表面光洁度高不易吸附制品内的物质 | 关键 |
|  | 陶瓷部分可耐强碱腐蚀，长期泡碱不会改变性状；可耐反复湿热灭菌 | 关键 |
|  | 陶瓷部分密度均匀，硬度适中，耐磨，正常使用不会脱落陶瓷碎片污染制品 | 关键 |
|  | 陶瓷的热膨胀系数应和配套的不锈钢材料接近 | 关键 |
|  | 金属部分为AISI（SUS）316L不锈钢，耐强碱腐蚀，而且不会对制品性状造成不利影响 | 关键 |
|  | 金属和陶瓷部分都能够耐受反复湿热灭菌，不会开裂、崩解 | 关键 |
|  | 金属和陶瓷接合牢固，正常使用、清洗、灭菌过程中不得出现松动，开裂，脱落的情况 | 关键 |
|  | 密封垫选用物理、化学性质稳定的材料，能够使陶瓷泵在使用时保持密封状态，不漏气、不漏液，耐反复湿热灭菌和强碱浸泡，随机应送100个密封垫 | 关键 |
|  | 陶瓷泵无清洁和灭菌死角，所有部件表面都必须可清洁、灭菌 | 关键※ |
|  | 其他安装要求 |  |
|  | N/A |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 陶瓷泵芯与陶瓷泵套的间隙应匹配我公司轮状病毒疫苗的特性，不会因间隙过小造成分装较大剪切力，造成制品性状的改变，供应商应提供间隙测试数据或推荐依据。 | 关键※ |
|  | 泵芯和泵套配合运行不应出现漏液现象；运行稳定，不卡死；无粒子析出，在2-45℃气温下均能保证稳定运行。 | 关键 |
|  | 陶瓷泵密封性能好，保证设备停机再启动后灌装精度 | 关键 |
|  | 装量范围：在1ml-5ml装量范围内，可配合灌装机精调。 | 关键※ |
|  | 精度：与灌装机配合使用，量程范围内的灌装量误差不得高于±0.5% | 关键 |
|  | 陶瓷表面粗糙度：氧化锆＜0.1μm；氧化铝＜0.3μm | 关键 |
|  | 不同陶瓷泵间部件应能互换 | 关键 |
|  | 供应商需出具每套泵的精度测试合格报告，在10年使用期内精度保持不变 | 关键 |
|  | 可耐受5%浓度氢氧化钠浸泡，连续浸泡4小时，至少1600次不会破坏泵体。 | 关键 |
|  | 可耐受湿热灭菌(121℃30分钟)，至少1600次并提供相关证明资料 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他安全要求 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；尺寸图；各种维护维修等活动所需的电子版及打印版设备图纸、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求 | 关键 |
|  | 提供组件清单、备件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、规格说明；提供各部件使用寿命列表。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：相关检测报告、材质清单、材质报告（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 供应商需出具每套泵的精度测试合格报告、泵体和泵芯间隙数据 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 上述条款(URS31-URS36)规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 设备到场后必须做外观材质确认，安装测试以及运行测试，确保每套陶瓷泵均能够正常安装到103分装车间的灌装机上，可正常工作，精度合格。 | 关键 |
|  | 供应商负责完URS38条描述的各项调试测试工作以及填写相应文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 供应商应免费对陶瓷泵使用人员及保养人员进行全面培训，包括陶瓷泵的结构原理、性能、操作、清洁、日常保养、故障排除等基本知识。 | 关键 |
|  | 培训合格标准为用户参加培训人员能够独立正确使用陶瓷泵进行清洗、灭菌、安装、使用、拆卸，会排除常见故障，了解陶瓷泵日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
| 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备所有部件在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收完成开始计算 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。维修维保时更换的配件应有不少于一年的质保期 | 关键 |
|  | 供应商需要提供2瓶陶瓷泵清洁剂，清洁剂必须对陶瓷泵无害，且使用后易冲洗无残留 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使厂房保持良好工作状态 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 陶瓷泵由供应商和我方共同验收。 | 关键 |
|  | 验收时，必须完成调试文件及相应的调试和测试项目必须完成 | 关键 |
|  | 设备验收前，所有陶瓷泵已经上机试用无问题，并经过用户使用部门及工程部等确认，所有陶瓷泵材质证明都已经提供。 | 关键 |

- 附件

- 陶瓷泵外形示意图：